ПАЯЛЬНИК С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

LUKEY  - 936А/936D/936AD/936+/937

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Держатель паяльника

- Намочите целлюлозную губку для очистки, а затем досуха ее выжмите. Поместите ее в одно из 4-х отверстий держателя паяльника.

- Добавьте немного воды, чтобы маленькая губка впитала ее в себя и все время поддерживала влажной большую губку над ней.

* Большая губка может использоваться и без наличия маленькой.

- Установите в держатель паяльника большую губку, предварительно смочив ее.

- Подсоединение

- Присоедините шнур питания паяльника к станции.

- Поместите паяльник на держатель.

- Подсоедините электропитание.

- Установка температуры

- При помощи регулятора установите необходимую температуру.

- Зафиксируйте регулятор.

- Включение станции

Как только тумблер питания будет переведен в положение «on», начнет мигать контрольный индикатор. По достижении заданной температуры индикатор погаснет. Устройство готово к работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА ЖАЛОМ

- Высокая температура сокращает срок службы жала. По возможности используйте минимальную температуру.

- Регулярно очищайте жало губкой, т.к. из карбидов и оксидов, образовавшихся из припоя и флюсов, появляются загрязнения на жале, которые, в свою очередь, могут привести к ухудшению качества пайки и снижению теплопроводности. При постоянной работе с паяльником снимайте жало и тщательно очищайте его от оксидов не реже раза в неделю.

- Когда вы долгое время не используете паяльник, никогда не оставляйте его в нагретом состоянии, т.к. это может привести к окислению припоя, а следовательно, снизить теплопроводность.

- После использования досуха вытирайте жало паяльника и покрывайте его свежим припоем, чтобы избежать появления оксидов.

При наличии черных оксидов на жале нанесите новый припой (содержащий флюс) и досуха вытрите жало губкой. Повторяйте процедуру до тех пор, пока оксиды не будут удалены.  После этого нанесите на жало свежий припой.

* Никогда не используйте напильник для удаления оксидов.

*Если жало сильно повреждено или деформировано, замените его новым.

КАЛИБРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ЗАМЕНЕ ПАЯЛЬНИКА, ЖАЛА ИЛИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

- Присоедините шнур питания паяльника к станции.

- При помощи регулятора установите температуру на уровне 400⁰С (750⁰F).

- Переведите тумблер питания будет в положение «on» и подождите, пока температура не стабилизируется.

- Когда температура установится, используйте крестовую отвертку для регулировки температуры до момента, когда термометр покажет 400⁰С. Поверните винт по часовой стрелке, чтобы увеличить температуру, либо против, чтобы уменьшить температуру.

ПРОВЕРКА ПОВРЕЖДЕНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА И СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШНУРА ПАЯЛЬНИКА

- Повреждение нагревательного элемента

- Открутите стопорное кольцо(1), а затем снимите покрытие жала (2) и само жало (3).

- Раскрутите сопло (4) и извлеките его из паяльника.

- Отсоедините нагревательный элемент (6) и шнур паяльника (11) от ручки паяльника (12).

- Извлеките заземляющую пружину (5).

- Отсоедините красный и синий провода от нагревательного элемента.

- Измерьте сопротивление нагревательного элемента:

Нормальное сопротивление нагревательного элемента (красный)=25 – 35 Ом

Нормальное сопротивление термодатчика (голубой)=1,5 – 2,0 Ом

- Если величина сопротивления не находится в установленном интервале, следует заменить нагревательный элемент.

- После замены нагревательного элемента:

- измерьте сопротивление между контактами штекера 4 и 1 или 2, 5 и 1 или 2. В случае, если его значение не ∞, то нагревательный элемент и датчик соприкасаются, что может повредить плату.

- измерьте сопротивление между контактами штекера 4 и 5  (нагревательный элемент), 1 и 2 (датчик), 3 и жалом, чтобы убедиться, что провода не перекручены и заземляющая пружина подсоединена правильно.

Контакты штекера

- Процесс сборки паяльника противоположен его разборке.

- Повреждение соединительного шнура паяльника

Включите паяльник и установите температуру на уровне 480⁰С (896⁰F). Покрутите шнур паяльника в разные стороны вдоль его длины. Если контрольный индикатор начнет мигать, следует заменить шнур.

*В случае, если паяльник нагревается до температуры 480⁰С (896⁰F),  индикатор будет мигать в любом случае.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Что нужно проверить | Решение |
| --- | --- | --- |
| Не горит контрольный индикатор | 1. Присоединены ли кабели питания или соединительные кабели? | Присоединить кабели |
|  | 2. Перегорел предохранитель? | Выявите причину короткого замыкания и устраните ее, а затем замените предохранитель |
|  |  | 1. Перегорел ли паяльник внутри? |
|  |  | 2. Соединена ли заземляющая пружина с нагревательным элементом? |
|  |  | 3. Провода нагревательного элемента перекручены или их замкнуло? |
| Контрольный индикатор горит, но жало не нагревается | 1. Поврежден ли соединительный шнур паяльника? | См. раздел "Проверка повреждения соединительного шнура паяльника" |
|  | 2. Поврежден ли нагревательный элемент? | См. раздел "Проверка повреждения нагревательного элемента" |
| Жало нагревается прерывисто | Поврежден ли соединительный шнур паяльника? | См. раздел "Проверка повреждения соединительного шнура паяльника" |
| Жало не покрывается припоем | 1. Не слишком ли высока температура жала? | Установите нужную температуру |
|  | 2. Очищено ли жало? | См. раздел "Использование и уход за жалом" |
| Низкая температура жала | 1. Очищено ли жало от оксида? | См. раздел "Использование и уход за жалом" |
|  | 2. Правильно ли настроена температура? | Установите нужную температуру |
| Жало не отсоединяется | Деформировалось ли жало? (увеличилось или уменьшилось) | Замените жало |
| Жало не достигает нужной температуры | Правильно ли настроена температура? | Установите нужную температуру |